CO Sensor Module

ASCII 시리얼 통신 사용 설명서

MSP430FR2155  |  9600 bps  |  8-N-1

REV 0.4  |  2026-04-26

# 1. 개요

CO 센서 모듈은 UART 시리얼(9600bps, 8-N-1)을 통해 ASCII 커맨드로 동작을 제어합니다.

부팅 직후 모니터 모드로 시작하며, 1초 주기로 측정 데이터를 출력합니다.

▶ 통신 설정

포트   : UART (P4.3=TXD / P4.2=RXD)

전송속도: 9600 bps

데이터  : 8비트, No Parity, Stop 1

커맨드  : ASCII 문자열 + Enter (CR 또는 LF)

# 2. 동작 모드

두 가지 모드로 동작합니다. S 커맨드로 교정 모드 진입, C 커맨드로 모니터 모드 복귀합니다.

| 모드 | 진입 방법 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 모니터 모드 | 부팅 시 자동 / C 커맨드 | 1초 주기로 CO 농도·ADC·온도 출력 |
| 교정 모드 | S 커맨드 입력 | 교정 커맨드 대기, 모니터 출력 중단 |

# 3. 모니터 모드 출력

모니터 모드에서는 1초 간격으로 아래 형식의 데이터를 출력합니다.

ADC 및 농도값은 10초 이동 평균(Moving Average)이 적용됩니다.

▶ 출력 형식

CO:xx.xppm ADC:xxxxx ZERO:xxxxx SPAN:xxxxx TEMP:xx.xC

▶ 출력 예시

CO:12.5ppm ADC:17350 ZERO:16211 SPAN:20000 TEMP:26.8C

CO:----ppm ADC:16215 ZERO:--    SPAN:--    TEMP:26.8C  <- 교정 미완료

▶ 항목 설명

| 항목 | 단위 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | ppm | 현재 CO 농도 (10초 이동 평균) | 교정 미완료 시 ---- |
| ADC | - | VOUT ADC 원시값 (10초 평균) | raw 단위 |
| ZERO | - | 현재 Zero 교정 ADC값 | -- = 미교정 |
| SPAN | - | 현재 Span 교정 ADC값 | -- = 미교정 |
| TEMP | °C | TMP112 온도 | 소수점 1자리 |

# 4. 커맨드 목록

교정 모드(S 진입) 상태에서 사용 가능한 전체 커맨드입니다.

S, C 커맨드는 모니터 모드에서도 동작합니다.

| 커맨드 | 기능 | 인수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 교정 모드 진입 | 없음 | 모니터 중지, 교정 메뉴 표시 |
| C | 모니터 모드 복귀 | 없음 | 1초 주기 출력 재개 |
| GAIN:<1~7> | TIA 이득 설정 | 1~7 (숫자) | FRAM 저장, 재교정 권고 |
| FZERO | Factory Zero 교정 | 없음 | 10초 평균 ADC → fzero/zero 저장 |
| FSPAN:<ppm> | Factory Span 교정 | 1~1000 (ppm) | 10초 평균 ADC + 농도 → fspan/span 저장 |
| ZERO | User Zero 교정 | 없음 | FZERO 완료 후 사용 가능 |
| SPAN:<ppm> | User Span 교정 | 1~1000 (ppm) | FSPAN 완료 후 사용 가능 |
| RECAL | Factory cal 복원 | 없음 | fzero→zero, fspan→span 복원 |

# 5. TIA GAIN 설정

GAIN 커맨드로 LMP91000 TIA(전류-전압 변환) 이득 저항을 변경합니다.

설정값은 FRAM에 저장되어 재부팅 후에도 유지됩니다.

GAIN 변경 시 기존 교정값(ZERO/SPAN)이 무효화될 수 있으므로 재교정이 권고됩니다.

▶ 커맨드 형식

GAIN:<1~7>

예) GAIN:3  -> TIA 이득 7kohm 설정

▶ GAIN 인덱스 테이블

| 인덱스 | 저항값 | 용도 참고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.75 kohm | 저감도 (고전류 센서) |
| 2 | 3.5 kohm |  |
| 3 | 7 kohm | 기본값 (CO 센서) |
| 4 | 14 kohm |  |
| 5 | 35 kohm | 고감도 |
| 6 | 120 kohm |  |
| 7 | 350 kohm | 최고 감도 |

# 6. 교정 절차

두 단계 교정 구조를 사용합니다: Factory 교정(공장 기준) → User 교정(현장 조정)

ZERO/SPAN 커맨드 입력 후 자동으로 10초간 ADC를 수집하여 평균값을 저장합니다.

## 6-1. 교정 진행 예시

교정 중 카운트가 표시되고, 완료 후 평균 ADC값이 출력됩니다.

[FZERO] 8sec avg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[FZERO OK] AVG=16211

## 6-2. Factory 교정 절차 (최초 공장 교정)

센서를 청정 공기(0 ppm CO) 환경에서 안정화 후 FZERO를 수행합니다.

이후 기준 농도 가스를 주입하고 안정화 후 FSPAN을 수행합니다.

| 순서 | 커맨드 입력 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S + Enter | 교정 모드 진입 |
| 2 | FZERO + Enter | 0ppm 환경에서 Zero 기준점 측정 (10초) |
| 3 | FSPAN:100 + Enter | 100ppm 가스 주입 후 Span 측정 (10초) |
| 4 | C + Enter | 모니터 모드 복귀 및 농도 확인 |

## 6-3. User 교정 절차 (현장 재교정)

Factory 교정 완료 후, 현장 환경에 맞게 Zero/Span을 재조정합니다.

RECAL 커맨드를 사용하면 User 교정값을 Factory 기준으로 초기화할 수 있습니다.

| 순서 | 커맨드 입력 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S + Enter | 교정 모드 진입 |
| 2 | ZERO + Enter | 0ppm 환경 Zero 재측정 (10초) |
| 3 | SPAN:100 + Enter | 100ppm 가스 Span 재측정 (10초) |
| 4 | C + Enter | 모니터 모드 복귀 |

# 7. 교정 상태 확인

S 커맨드 입력 시 현재 교정 상태를 자동 출력합니다.

▶ 출력 예시

[CAL STATUS]

GAIN:  3 (7kohm)  TIACN=0x0C

FZERO: OK  ADC=16211

FSPAN: OK  ADC=20000  PPM=100

ZERO:  OK  ADC=16214

SPAN:  OK  ADC=20005  PPM=100

| 항목 | OK 표시 | -- 표시 |
| --- | --- | --- |
| GAIN | 현재 TIA 이득 및 TIACN 레지스터값 | 항상 표시 |
| FZERO | Factory Zero ADC값 저장됨 | Factory Zero 미실행 |
| FSPAN | Factory Span ADC/PPM값 저장됨 | Factory Span 미실행 |
| ZERO | User Zero ADC값 유효 | User Zero 미실행 |
| SPAN | User Span ADC/PPM값 유효 | User Span 미실행 |

# 8. 주의사항

- FZERO 실행 전에 FSPAN을 수행할 수 없습니다.

- FZERO 실행 전에 ZERO를 수행할 수 없습니다.

- FSPAN 실행 전에 SPAN을 수행할 수 없습니다.

- 교정 명령 실행 중(카운트 진행 중)에는 다른 커맨드를 입력하지 마십시오.

- GAIN 변경 후에는 반드시 FZERO, FSPAN을 재실행하십시오.

- RECAL은 Factory 교정이 완료된 경우에만 동작합니다.

- 교정 데이터는 FRAM에 저장되어 전원 차단 후에도 유지됩니다.